# Text boxes

別表第一に掲げる測定法により測定した揮発性有機化合物の濃度が規則第十五条の二に規定する排出基

二

揮発性有機化合物排出施設において除外物質を使用し、又は発生させていない場合

一

除外物質の濃度を測定し、揮発性有機化合物の濃度から差し引く必要はないものとする。

く物質（以下「除外物質」という。）の濃度を差し引く方法とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、

大気汚染防止法施行令（昭和四十三年政令第三百二十九号）第二条の二に規定する揮発性有機化合物から除

（以下「揮発性有機化合物」という。）の濃度から、別表第二及び別表第三に掲げる測定法により測定した

性有機化合物濃度の測定法は、別表第一に掲げる測定法により測定した排出ガス中の気体である有機化合物

大気汚染防止法施行規則（以下「規則」という。）第十五条の二及び第十五条の三第一号に規定する揮発

小池百合子

環境大臣

平成十七年六月十日

定に基づき、揮発性有機化合物濃度の測定法を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。

通商産業省

令第一号）第十五条の二及び第十五条の三第一号の規

大気汚染防止法施行規則（昭和四十六年

省

生

厚

○環境省告示第六十一号

準の値を超えない場合

備考

この測定法における用語その他の事項でこの測定法に定めのないものにつ

いては、別表第１に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測定法及び JIS  K

0050(化学分析方法通則)、JIS  K  0114(ガスクロマトグラフ分析通則)、JIS  K

0123(ガスクロマトグラフ質量分析通則)その他の JIS の定めるところによる。

HCFC-22         １

HCFC-124       ２

HCFC-141b       ２

HCFC-142b       ２

HCFC-225ca      ３

HCFC-225cb      ３

HFC-43-10mee    ５

Ｖｓ:  ガスクロマトグラフへのガス注入量（mℓ）

Ｄ  :  希釈率

Ｆ  :  炭素換算係数

ℓ）

Ｃ  :  排出ガス中の除外物質濃度（vol ppmC）

Ｖ  :  検量線から求めた採取容器中の除外物質（ガス）量（μℓ）

Ｖｃ:   検量線から求めた空試験用採取容器中除外物質（ガス）量（μ

×  Ｄ  ×  Ｆ

Ｃ＝ (Ｖ-Ｖｃ)／Ｖｓ  ×  10 ３

３  濃度の算出

試料ガス中の除外物質の炭素換算濃度を、次の式によって算出する。

| 除外物質 | 測定範囲(vol ppmC) |
| --- | --- |
| HCFC-22 | 1～1,000 |
| HCFC-124 | 1～2,000 |
| HCFC-141b | 1～2,000 |
| HCFC-142b | 1～2,000 |
| HCFC-225ca | 1～3,000 |
| HCFC-225cb | 3～3,000 |
| HFC-43-10mee | 2～5,000 |

表－９  ＧＣ－ＭＳの測定範囲

超える場合には、高純度窒素の入った検量線用ガス瓶に、試料

ガスの一部を気体用シリンジを用いて注入し希釈して測定す

る。

（注）この測定法の測定範囲は表－９のとおりである。測定範囲を

| 除外物質 | 測定イオンの質量数 |
| --- | --- |
|  | 定量用 | 確認用 |
| HCFC-22 | 51 | 67 |
| HCFC-124 | 67 | 69 |
| HCFC-141b | 81 | 83 |
| HCFC-142b | 65 | 85 |
| HCFC-225ca | 83 | 85 |
| HCFC-225cb | 69 | 100 |
| HFC-43-10mee | 69 | 95 |

表－８  測定イオンの質量数の例

第４の１によって捕集バッグに採取した試料ガスを、気体用シリン

ジを用いてＧＣ－ＭＳに導入する。測定対象の除外物質の測定用質量

数に対してマスクロマトグラムを作成し記録する。試料導入量は 0.1m

ℓとする。

マスクロマトグラムから除外物質のピーク面積（又はピーク高さ）

を測定し、あらかじめ作成した検量線から試料ガス中の除外物質の濃

度を求める。

ウ  試料の測定

リンジを用いて 0.1mℓ正確にとり、ＧＣ－ＭＳに導入してマスクロマ

トグラムを記録する。除外物質の濃度とピーク面積（又はピーク高さ）

との関係線を作成する。

イ  検量線の作成

第３の２で調整した検量線用ガスを、検量線用ガス瓶から気体用シ

| 区分 | 項 目 | 条 件 |
| --- | --- | --- |
| ガスク ロマト グラフ | 試料注入法 | スプリット注入法（スプリット比 20：１） |
|  | カラム温度 | 昇温条件の例 40℃→（5℃/分）→90℃→（20℃/分）→ 200℃ |
|  | 試料気化室温度 | 100℃ |
|  | キャリアガス流量 | 1.0mℓ/分 |
|  | インターフェイス温度 | 200℃ |
| 質量分 析器 | イオン源温度 | 200℃ |
|  | 電子加速電圧 | 70eV |

表－７  ＧＣ－ＭＳの分析条件の例

ＧＣ－ＭＳの分析条件は、測定対象の除外物質のクロマトグラム上

でのピークが他の除外物質その他の試料排出ガス中に共存する揮発性

有機化合物と良好な分離が得られ、測定対象除外物質の保持時間が適

切な範囲にあり、安定した応答が得られるように、カラム温度、試料

気化室温度、キャリアガス流量などを設定する。

(3)  ＧＣ－ＭＳ

ア  分析条件の設定

| 除外物質 | 測定範囲(vol ppmC) |
| --- | --- |
| HCFC-22 | 10 ～100,000 |
| HCFC-124 | 1 ～ 5,000 |
| HCFC-141b | 1 ～ 10,000 |
| HCFC-142b | 10 ～100,000 |
| HCFC-225ca | 1 ～ 1,000 |
| HCFC-225cb | 1 ～ 1,000 |
| HFC-43-10mee | 1 ～ 5,000 |

表－６  ＧＣ－ＥＣＤの測定範囲

る場合には、高純度窒素の入った検量線用ガス瓶に、試料ガスの一

部を気体用シリンジを用いて注入し希釈して測定する。

バッグのシリコーンゴム栓を通して気体用シリンジで正確にとり、Ｇ

Ｃ－ＥＣＤに導入してクロマトグラムを記録する。試料導入量は 0.1

～0.5mℓとし、あらかじめ作成した検量線の範囲内に入るよう試料の量

を調整する。

クロマトグラムから除外物質のピーク面積（又はピーク高さ）を測

定し、あらかじめ作成した検量線から試料ガス中の除外物質の濃度を

求める。

(注)この測定法の測定範囲は表－６のとおりである。測定範囲を超え

第４の１によって捕集バッグに採取した試料ガスの一定量を、捕集

リンジを用いて正確にとり、ＧＣ－ＥＣＤに導入してクロマトグラム

を記録する。除外物質の濃度とピーク面積（又はピーク高さ）との関

係線を作成する。

ウ  試料の測定

第３の２で調整した検量線用ガスを、検量線用ガス瓶から気体用シ

イ  検量線の作成

| 項 目 | 条 件 |
| --- | --- |
| 試料注入法 | スプリット注入法（スプリット比20：１） |
| カラム温度 | 昇温条件の例 40℃→（5℃/分）→100℃→（20℃/分）→200℃ |
| 試料気化室温度 | 100℃ |
| キャリアガス流量 | 0.5mℓ/分 |

表－５  ＧＣ－ＥＣＤの分析条件の例

ＧＣ－ＥＣＤの分析条件は、測定対象の除外物質のクロマトグラム

上でのピークが他の除外物質その他の試料排出ガス中に共存する揮発

性有機化合物と良好な分離が得られ、測定対象除外物質の保持時間が

適切な範囲にあり、安定した応答が得られるように、カラム温度、試

料気化室温度、キャリアガス流量などを設定する。

(2)  ＧＣ－ＥＣＤ

ア  分析条件の設定

| HCFC-141b | 20～2,000 |
| --- | --- |
| HCFC-142b | 20～2,000 |
| HCFC-225ca | 30～3,000 |
| HCFC-225cb | 30～3,000 |
| HFC-43-10mee | 20～5,000 |

| 除外物質 | 測定範囲(vol ppmC) |
| --- | --- |
| HCFC-22 | 20～1,000 |
| HCFC-124 | 10～2,000 |

表－４  ＧＣ－ＦＩＤの測定範囲

バッグのシリコーンゴム栓を通して気体用シリンジで正確にとり、Ｇ

Ｃ－ＦＩＤに導入してクロマトグラムを記録する。試料導入量は 0.1

～0.5mℓとし、あらかじめ作成した検量線の範囲内に入るよう試料の量

を調整する。

クロマトグラムから除外物質のピーク面積（又はピーク高さ）を測定

し、あらかじめ作成した検量線から試料ガス中の除外物質の濃度を求

める。

(注)この測定法の測定範囲は表－４のとおりである。測定範囲を超え

る場合には、高純度窒素の入った検量線用ガス瓶に、試料ガスの一

部を気体用シリンジを用いて注入し希釈して測定する。

第４の１によって捕集バッグに採取した試料ガスの一定量を、捕集

第３の２で調整した検量線用ガスを、検量線用ガス瓶から気体用シ

リンジを用いて正確にとり、ＧＣ－ＦＩＤに導入してクロマトグラム

を記録する。除外物質の濃度とピーク面積（又はピーク高さ）との関

係線を作成する。

ウ  試料の測定

イ  検量線の作成

| 項 目 | 条 件 |
| --- | --- |
| 試料注入法 | スプリット注入法（スプリット比20：１） |
| カラム温度 | 昇温条件の例 40℃→（5℃/分）→90℃→（20℃/分）→200℃ |
| 試料気化室温度 | 100℃ |
| キャリアガス流量 | 1.0mℓ/分 |
| 燃料ガス流量 | 30～50mℓ/分 |
| 助燃ガス流量 | 300～500mℓ/分 |

表－３  ＧＣ－ＦＩＤの分析条件の例

上でのピークが他の除外物質その他の試料排出ガス中に共存する揮発

性有機化合物と良好な分離が得られ、測定対象除外物質の保持時間が

適切な範囲にあり、安定した応答が得られるように、カラム温度、試

料気化室温度、キャリアガス流量などを設定する。

ＧＣ－ＦＩＤの分析条件は、測定対象の除外物質のクロマトグラム

第４  測定の手順

１  試料の採取

試料ガスの採取方法は、別表第１に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測

定法に規定する試料の採取方法による。

２  測定

(1)  ＧＣ－ＦＩＤ

ア  分析条件の設定

の 6.8 に規定する真空捕集瓶のことをいう。以下同じ。）に、除外物質の

標準ガスを段階的に注入したもの。

第３  試薬

１  標準ガス

JIS K 0055 （ガス分析装置校正方法通則）に準拠する方法で調製された

除外物質の標準ガス。

２  検量線用ガス

高純度窒素の入った検量線用ガス瓶（JIS  K  0095（排ガス試料採取方法）

| 助燃ガス | 空気又は酸素 | － | － |
| --- | --- | --- | --- |
| カラム | 内径0.25～0.32mm、 長さ25～60ｍの溶融 シリカ製の毛管カラ ムであって、内壁に ジフェニールを25%、 ジメチルポリシロキ サンを75%の割合で 混合したものを膜厚 0.1～３μm程度で被 覆したもの又はこれ と同等の分離性能を 有するもの | 同左 | 同左 |
| カラム恒温 槽 | 温度制御範囲が35～ 350℃であり、測定対 象物質の最適分析条 件の温度にできるよ うな昇温プログラム の可能なもの | 同左 | 同左 |

| 項 目 | ＧＣ－ＦＩＤの仕様 | ＧＣ－ＥＣＤの仕様 | ＧＣ－ＭＳの仕様 |
| --- | --- | --- | --- |
| 検出器 | 水素炎イオン化検出 器 | 電子捕獲検出器 | 四重極方式又は二重 収束方式の質量分析 器（イオン化方法は、 電子衝撃イオン化法 によるものとする。） |
| キャリアガ ス | 高純度窒素 | 同左 | ヘリウム （99.999vol％以上） |
| 燃料ガス | 水素 | － | － |

表－２  分析計の仕様

試料採取装置は、別表第１に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測定法の

第２の１に規定する試料採取装置とする。

２  分析計

排出ガス中の除外物質の測定には、以下の分析計を用いる。

当該除外物質や共存する物質の特性を踏まえ、分析計を適切に選択する。

第２  装置

１  試料採取装置

| 名 称 | 別 名 |
| --- | --- |
| ｸﾛﾛｼﾞﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ | HCFC-22 |
| 2-ｸﾛﾛ-1,1,1,2-ﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ | HCFC-124 |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛ-1-ﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ | HCFC-141b |
| 1-ｸﾛﾛ-1,1-ｼﾞﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ | HCFC-142b |
| 3,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,1,1,2,2-ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | HCFC-225ca |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,1,2,2,3-ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | HCFC-225cb |
| 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-ﾃﾞｶﾌﾙｵﾛﾍﾟﾝﾀﾝ | HFC-43-10mee |

表－１  除外物質（メタンを除く。）

以下の除外物質（以下単に「除外物質」という。）については、捕集バッ

グを用いて採取した後、水素炎イオン化検出器を用いるガスクロマトグラ

フ法（以下「ＧＣ－ＦＩＤ」という。）、電子捕獲検出器を用いるガスクロ

マトグラフ法（以下「ＧＣ－ＥＣＤ」という。）又は質量分析器を用いるガ

スクロマトグラフ法（以下「ＧＣ－ＭＳ」という。）により測定する。

別表第３

除外物質（メタンを除く。）の濃度の測定法

第１  測定法の種類

備考

１  大気中にはメタンが２vol  ppmC 程度存在することから、揮発性有機化合

物排出施設においてメタンを使用し、又は発生させておらず、メタンの濃

度を測定しないこととした場合であっても、別表第１に掲げる測定法によ

り測定した揮発性有機化合物の濃度から２vol  ppmC を差し引くことができ

るものとする。

２  この測定法における用語その他の事項でこの測定法に定めのないものに

ついては、別表第１に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測定法及び JIS K

0050（化学分析方法通則）、JIS  K  0114（ガスクロマトグラフ分析通則）そ

の他の JIS の定めるところによる。

Ｆ  :   炭素換算係数（メタンは１）

Ｃ  :  排出ガス中のメタン濃度（vol ppmC）

Ｖ  :  検量線から求めた採取容器中のメタン（ガス）量（μℓ）

Ｖｃ:   検量線から求めた空試験用採取容器中メタン（ガス）量  （μℓ）

Ｖｓ:  ガスクロマトグラフへのガス注入量（mℓ）

Ｄ  :  希釈率

Ｃ＝(Ｖ-Ｖｃ)／Ｖｓ  ×  10 ×  Ｄ  ×  Ｆ  ３

試料ガス中のメタンの炭素換算濃度を、次の式によって算出する。

３  濃度の算出

第４の１によって捕集バッグに採取した試料ガスの一定量を、捕集バ

ッグのシリコーンゴム栓を通して気体用シリンジで正確にとり、ＧＣ－

ＦＩＤに導入してクロマトグラムを記録する。試料導入量は 0.1～３mℓ

とし、あらかじめ作成した検量線の範囲内に入るよう試料の量を調整す

る。クロマトグラムからメタンのピーク面積（又はピーク高さ）を測定

し、あらかじめ作成した検量線から試料ガス中のメタン濃度を求める。

(注)この測定法の測定範囲は 1～5,000vol  ppmC である。測定範囲を超え

る場合には、高純度窒素の入った検量線用ガス瓶に、試料ガスの一部

を気体用シリンジを用いて注入し希釈して測定する。

第３の２で調整した検量線用ガスを、検量線用ガス瓶から気体用シリ

ンジを用いて正確にとり、ＧＣ－ＦＩＤに導入してクロマトグラムを記

録する。メタン濃度とピーク面積（又はピーク高さ）との関係線を作成

する。

(3)  試料の測定

(2)  検量線の作成

| 項 目 | 条 件 |
| --- | --- |
| カラム温度 | 常温～70℃ |
| 試料気化室温度 | 常温～70℃ |
| キャリアガス流量 | 30～60mℓ/分 |
| 燃料ガス流量 | 30～50mℓ/分 |
| 助燃ガス流量 | 300～500mℓ/分 |

ＧＣ－ＦＩＤの分析条件は、以下に示すとおりとする。

表－２  ＧＣ－ＦＩＤの分析条件

に規定する試料採取方法による。

２  測定

(1)  分析条件の設定

試料の採取方法は、別表第１に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測定法

第４  測定の手順

１  試料の採取

の 6.8 に規定する真空捕集瓶のことをいう。以下同じ。）に、メタン標準ガ

スを段階的に注入したもの。

又は JIS  K  0055（ガス分析装置校正方法通則）の４に準拠する方法で調製

されたメタン標準ガス。

２  検量線用ガス

高純度窒素の入った検量線用ガス瓶（JIS  K  0095（排ガス試料採取方法）

第３  試  薬

１  標準ガス

JIS K 0006 （標準物質－標準ガス－メタン）に規定するメタン標準ガス

| 項 目 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 検出器 | 水素炎イオン化検出器 |
| キャリアガス | 高純度窒素 |
| 燃料ガス | 水素 |
| 助燃ガス | 空気又は酸素 |
| カラム用管 | 内径３～５mm、長さ1.5～３ｍのガラス管、ステンレス管 又はふっ素樹脂管 |
| カラム充填剤 | 合成ゼオライト担体（粒径170～250μm）又はこれと同等 以上の分離性能を有するもの |

表－１  ＧＣ－ＦＩＤの仕様

試料採取装置は、別表第１に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測定法の

第２の１に規定する試料採取装置とする。

２  分析計

排出ガス中のメタンの測定には、以下のＧＣ－ＦＩＤを用いる。

第２  装置

１  試料採取装置

メタンについては、捕集バッグを用いて採取した後、水素炎イオン化検

出器を用いるガスクロマトグラフ法（以下「ＧＣ－ＦＩＤ」という。）によ

り測定する。

別表第２

除外物質（メタンに限る。）の濃度の測定法

第１  測定法の種類

第２の２(2)に規定するＮＤＩＲの作動性能の基準値その他 JIS K 0151

（赤外線ガス分析計）に規定する二酸化炭素に係る性能規定に適合するも

の。

４   検出部

びドレントラップで構成するもの。

試料ガス中の水分を除去する部分で、電子又は電気冷却器、凝縮管及

物を除去し、二酸化炭素を通過させるもの。

(3)  気液分離器

燃焼炉で生成するガスから、塩化水素、ふっ化水素等のハロゲン化合

試料ガスを、白金などの酸化触媒を充填した燃焼管に連続して通気し

て、揮発性有機化合物を燃焼するもの。

(2)  ハロゲンスクラバー

試料導入口から試料導管を通じて試料前処理部に試料を導入する部分で

あって、捕集バッグを接続できるもの。

３  試料前処理部

(1) 燃 焼炉

２  試料導入部

Ｅ  ポンプ

Ａ  試料導入口   Ｂ  燃焼炉   Ｃ  ハロゲンスクラバー   Ｄ  気液分離器

試料導入部           試料前処理部

検出部

記録計

| Ａ |  | Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ｄ Ｅ |  |

図  分析計の構成（一例）

別紙

ＮＤＩＲの構成

１  構成

分析計は、下図に示す試料導入部、試料前処理部及び検出部で構成する。

化合物の濃度を測定する必要はない。

５   固定屋根式貯蔵タンクの場合の測定

固定屋根式貯蔵タンク（排出ガス処理装置を設置しているものを除く。）

にあっては、災害防止のため、計算により求めた揮発性有機化合物の濃度

をもって測定に代えることができる。

６   その他

この測定法における用語その他の事項でこの測定法に定めのないものに

ついては、JIS  K  0095（排ガス試料採取方法）、JIS  D  1030（自動車－排気

ガス中の一酸化炭素，二酸化炭素，全炭化水素及び窒素酸化物の測定方法）、

JIS K 0151 （赤外線ガス分析計）その他の JIS の定めるところによる。

フレアスタック（グランドフレアを含む。）により排出ガスを燃焼処理し

ている場合には、この測定法による測定が不可能であるため、揮発性有機

４   フレアスタックにより排出ガスを処理している場合の測定

備考

１   試料採取の時期

試料の採取は、一工程で揮発性有機化合物の排出が安定した時期とする。

ただし、貯蔵タンクの試料の採取は、揮発性有機化合物の注入時期とする。

２  排出ガス処理装置が設置されている場合の測定

複数の吸着塔で揮発性有機化合物の吸着及び脱着を交互に行う方式の吸

着装置等の排出ガス処理装置において、運転の開始時又は切り替え時等に、

ごく短時間に限り高濃度の排出が生じる場合がある。このようなやむを得

ない特異的な排出に係る揮発性有機化合物の濃度については、測定値から

除外する。

３   一施設で複数の排出口を有する場合の測定

以下のいずれかの方法をとることもできる。

(1)  施設の構造等から最高濃度の排出ガスを排出している排出口が特定で

きる場合は、当該排出口において測定する。

(2)  各排出口からの揮発性有機化合物の濃度を測定し、その値を排出ガス

量で加重平均する。この場合、排出ガス量の測定は、JIS Z 8808（ 排ガ

ス中のダスト濃度の測定方法）に規定する方法による。なお、施設の構

造等から、揮発性有機化合物の濃度を一部の排出口で代表させることが

できる場合には、当該排出口における揮発性有機化合物の濃度を測定す

ればよい。

試料ガスを採取した捕集バッグを、分析計の試料導入部に直接接続し、

試料ガスを分析計に吸引させ、測定し、得られた値を試料の濃度（vol

ppmC）とする。

直接測定の場合の測定値が分析計の測定範囲を超えた場合には、希釈

測定を行い、測定値に希釈倍率を乗じて、排出ガス中の揮発性有機化合

物の濃度を求める。

(2)  試料の測定

ppm の値に、３を乗じた値が vol ppmC となる。

動車－排気ガス中の一酸化炭素，二酸化炭素，全炭化水素及び窒素酸化

物の測定方法）の 7.3 に規定する方法に準じて、ゼロ及びスパン調整を

行う。

注）スパンガスにはプロパン標準ガスを用いるので、プロパンの vol

第３の１に規定するゼロガス及びスパンガスを用いて、JIS  D  1030（自

２  測定

ＮＤＩＲ及びＦＩＤによる揮発性有機化合物の濃度の測定は、以下によ

り行う。

(1)  ゼロ及びスパン調整

捕集バッグによる試料採取後、分析までの時間は、８時間以内が望ま

しいが、それが困難な場合でも 24 時間以内とする。

(6)  採取から分析に供するまでの時間

試料の保存は、室温・暗所で行う。

(5) 保 存

捕集バッグは、遮光して運搬する。

(3)  試料採取回数及び時間

試料採取回数は１回とし、試料採取時間は 20 分とする。ただし、一工

程の時間が 20 分に満たない場合は、一工程の時間で足りる。

(4)  捕集バッグの運搬

試料採取前に、捕集バッグに少量の排出ガスを採取し、押し出す。

第４  測定の手順

１  試料の採取

(1)  試料の採取位置

ダクトの試料採取位置は、JIS K 0095 （排ガス試料採取方法）に規定

する方法による。貯蔵施設の試料採取位置は、通気口とする。

(2)  捕集バッグの前処理

ＦＩＤの助燃ガスは、高純度空気又は通常空気を石英ガラス管等で加熱

燃焼して炭化水素を除去したものを用いる。不純物として含まれる揮発性

有機化合物の許容濃度は 0.5vol ppmC とする。

ＦＩＤの燃料ガスは、ヘリウムで薄められた 40±２vol％の水素又は純

水素のうち分析計に指定されたガスを用いる。いずれも不純物として含ま

れる揮発性有機化合物の許容濃度は１vol ppmC とする。

３  助燃ガス

２  燃料ガス

ロガスは、通常空気を石英ガラス管等で加熱燃焼して炭化水素を除去し

たものでもよい。

(2)  スパンガスは、校正する測定レンジの最大目盛値の 80～100％に相当

する濃度とし、JIS K 0007( 標準物質－標準ガス－プロパン)に規定する

プロパン標準ガスを高純度空気又は高純度窒素で薄めたものを用いる。

第３  試薬

１  校正ガス

ＮＤＩＲ及びＦＩＤの校正ガスは、以下のとおりとする。

(1)  ゼロガスは、高純度空気又は高純度窒素とする。ただし、ＦＩＤのゼ

注）用語の定義は、表－１と同じ。

| 項 目 | 作動性能の基準値 |
| --- | --- |
| ゼロドリフト | 最大目盛値の±１％以内／８時間 |
| スパンドリフト | 最大目盛値の±１％以内／８時間 |
| 繰返し性 | 最大目盛値の±１％以内 |
| 指示誤差 | 最大目盛値の±１％以内 |
| 90％応答時間 | 60秒以下 |
| 感度 | トルエンに対して90～105％、酢酸エチルに対し て70％以上、トリクロロエチレンに対して95～ 110％ |
| 酸素干渉 | できるだけ少ないこと |

表－２  ＦＩＤの作動性能の基準値

度にそれぞれ調製した試料で試験をした場合の値

４．プロパン標準ガスを 1,000vol  ppmC 程度に、二酸化炭素を 1,500vol  ppmC 程

の濃度（vol ppm C）で除して、100 を乗じた値

３．それぞれの標準物質について、分析計で分析した値（vol  ppmC）を標準物質

用いた場合の値

ン）に規定するプロパン標準ガスを高純度空気又は高純度窒素で薄めたものを

２．日本工業規格（以下「JIS」という。）K  0007（標準物質－標準ガス－プロパ

同じ。）を用いた場合の値

有機化合物、一酸化炭素及び二酸化炭素の許容濃度は１vol  ppmC とする。以下

注）１．ゼロガスとして、高純度空気又は高純度窒素（不純物として含まれる揮発性

| スパンドリフト | 最大目盛値の±２％以内／24時間（注２） |
| --- | --- |
| 繰返し性 | 最大目盛値の±２％以内（注２） |
| 指示誤差 | 最大目盛値の±２％以内（注２） |
| 90％応答時間 | 120秒以下（注２） |
| 感度 | トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、2- プロパノール、ジクロロメタン及びクロロベンゼ ンに対して90％以上（注３） |
| 無機体炭素の影響 | 最大目盛値の±６％以内（注４） |

| 項 目 | 作動性能の基準値 |
| --- | --- |
| ゼロドリフト | 最大目盛値の±２％以内／24時間（注１） |

表－１  ＮＤＩＲの作動性能の基準値

1,000vol ppmC 又はその付近の濃度において、表－１又は表－２に掲げ

る基準値を満たさなければならない。

分析計の作動性能は、試料導入部から校正ガスを導入した場合に、

２  分析計

(1)  測定範囲

分析計が測定できる濃度の範囲は、10～5,000vol  ppmC（炭素数が１の

揮発性有機化合物の容量に換算（以下単に「炭素換算」という。）した容

量比百万分率のことをいう。以下同じ。）とする。

(2)  分析計の作動性能

Ｅ  吸引用気密容器   Ｆ  流量調整バルブ   Ｇ  吸引ポンプ   Ｈ  流量計

Ａ  試料採取管   Ｂ  フィルター   Ｃ  ドレンポット   Ｄ  捕集バッグ

Ｅ

Ｃ

ト

ク                        Ｈ

|  | Ｄ |
| --- | --- |

ダ

| Ｇ |  |  |
| --- | --- | --- |

Ａ

Ｂ                  Ｆ

図  試料採取装置の構成

同等以上の性能を有するものとし、容量は20ℓ以上のものとする。捕集バ

ッグは、再使用しないこととする。

(6)  吸引用気密容器は、容器内の捕集バッグが外部から見え、気密が保た

れる構造のものとする。

(7)  流量調整バルブは、0.5～５ℓ/分の流量の制御ができるもので、揮発性

有機化合物の吸着及び変質が生じないものとする。

(8)  吸引ポンプは、防爆上の必要がある場合は、手動ポンプ又は防爆型電

動ポンプを用いることとする。

(9)  流量計は、流量0.5～５ℓ/分の計測が可能なものとする。

(1)  試料採取管は、排出ガスの温度及び流速に対して十分な耐熱性及び機

械的強度を持ち、試料中の揮発性有機化合物の吸着及び変質が生じない

ものとする。

(2)  フィルターは、ダスト及びミストの除去率がよく、圧力損失の少ない

ものであって、揮発性有機化合物の吸着及び変質が生じないものとする。

(3)  導管は、内径４～25mm程度であって、揮発性有機化合物の吸着及び変

質が生じないものとする。導管の長さは、なるべく短くする。

(4)  ドレンポットは、捕集バッグ内に試料中の水分が凝縮しないよう冷却

除湿を行うもので、必要に応じて用いることとする。

(5)  捕集バッグは、ふっ素樹脂フィルム製若しくはポリエステル樹脂フィ

ルム製で、揮発性有機化合物の吸着、透過及び変質が生じないもの又は

第２  装置

１  試料採取装置

下図に掲げる構成のものであって、次の条件を具備しているものとする。

水素炎に試料を加えたときに生じるイオン電流を測定して、揮発性有

機化合物の濃度を測定する分析計（加熱形水素炎イオン化形分析計を含

む。）。

揮発性有機化合物を加熱した触媒で二酸化炭素に酸化し、その濃度を

赤外線の吸収強度から測定する分析計であって、別紙に掲げる構成のも

の。ただし、燃焼過程を経たガスを含む排出ガス中の揮発性有機化合物

の測定には用いないこと。

(2)  水素炎イオン化形分析計（以下「ＦＩＤ」という。）

２  揮発性有機化合物の濃度の測定には、以下の２種類のいずれかの分析計

を用いる。

(1)  触媒酸化－非分散形赤外線分析計（以下「ＮＤＩＲ」という。）

別表第１

揮発性有機化合物の濃度の測定法

第１  測定法の種類

１  揮発性有機化合物の濃度の測定法としては、以下の２種類のものがある。

(1)  直接測定：分析計の測定範囲を超えない濃度の試料の場合に用いる。

排出ガスを採取した捕集バッグから、直接分析計に導入する。

(2)  希釈測定：分析計の測定範囲を超える濃度の試料の場合に用いる。排

出ガスを採取した捕集バッグから、排出ガスの一部をシリンジを用いて

採取し、一定量の高純度空気の入った捕集バッグに注入し、分析計の測

定範囲内の濃度になるよう希釈して、分析計に導入する。